附件2（略）

附件3

猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗体检测试剂盒等4种兽药产品说明书和标签

- 猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

（一）猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗体检测试剂盒

商品名  无

英文名  Detection and quantification of antibodies against American strains of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by indirect ELISA

汉语拼音  Zhu Fanzhiyuhuxizonghezhengbingdu（meizhouxing）Jianjie ELISA

Kangti Jianceshijihe

【主要成分与含量】

| 试 剂 | 数 量 |
| --- | --- |
| 抗原包被板 | 2（5）块（96孔/块） |
| 阳性对照血清 | 1（2.2）ml/瓶 |
| 阴性对照血清 | 1（2.2）ml/瓶 |
| MAb抗猪IgGs/HRPO结合物溶液 | 15（30）ml/瓶 |
| TMB底物溶液 | 15（30）ml/瓶 |
| 3倍样品稀释液 | 60（100）ml/瓶 |
| 10倍浓缩洗涤液 | 60（100）ml/瓶 |
| 终止液 | 15（30）ml/瓶 |

【性状】  （1）抗原包被板  表面光洁、无裂纹、无异物，96孔/板。

（2）阳性对照血清  淡黄色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

（3）阴性对照血清  蓝色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

（4）MAb抗猪IgGs/HRPO结合物溶液  淡红色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

（5）TMB底物溶液  无色或淡黄色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

（6）3倍样品稀释液  绿色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

（7）10倍浓缩洗涤液  无色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

（8）终止液  无色澄清溶液，无臭、无味、无沉淀物。

【作用与用途】  用于检测美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。

【用法与判定】

1  用法

1.1  试剂配制

所有试剂在使用前必须恢复至室温。

洗涤液配制（0号瓶）  将 1 体积10倍浓缩洗涤液加入到9 体积蒸馏水或去离子水中（如需配200ml的洗涤液，可取20ml的浓缩液加入到180ml的蒸馏水或去离子水中混合即可），混匀。稀释好的洗涤液可保存7日。

样品稀释液配制（1号瓶）  将 1 体积3倍浓缩样品稀释液加入到2体积蒸馏水或去离子水中（如需配制60ml样品稀释液，可取20ml浓缩样品稀释液加入到40ml的蒸馏水或去离子水中混合即可），混匀。稀释好的洗涤液可保存2日。

1.2  样品制备

阳性和阴性对照血清可直接使用，不需要稀释。待检样品需用重配后的样品稀释液进行1:200稀释。

如：取圆底96孔稀释板，使用5µl的多通道移液器，按以下2步进行操作：首先在稀释板孔中加入配置好的样品稀释液95µl，再用移液器分别加入5µl的待检样本进行稀释。然后将上述经过1:20稀释后的5µl各样本用移液器转移至已加了45µl样品稀释液的ELISA板孔中，即进行了1:200稀释。

1.3  操作步骤

1.3.1  将试剂恢复室温，并通过轻摇或翻转混匀。

1.3.2  记录对照样本和待检样本在12×8 ELISA板上的位置，阳性对照和阴性对照各2孔，待检样品各1孔。

1.3.2.1  去掉ELISA板上的黏性封口膜，并在相应位置的孔中分别加入阳性对照样本、阴性对照样本、经1:200稀释的待检样本，每孔50µl。

1.3.2.2  盖上黏性封口膜，在37℃条件下反应60分钟。

1.3.2.3  去膜，每孔加入洗涤液300µl，冲洗3遍，于吸水纸上吸干（翻转平板，在纸上轻叩）。

1.3.2.4  在每孔内加入MAb抗猪IgGs/HRPO结合物溶液（2号瓶）50µl。

1.3.2.5  盖上膜，在37℃条件下反应60分钟。

1.3.2.6  去膜，重复1.3.2.3步骤。

1.3.2.7  每孔加入底物溶液（3号瓶）50µl，轻摇平板2秒。

1.3.2.8  将板放在室温（20～25℃）黑暗条件下作用10分钟，进行显色反应。

1.3.2.9  每孔加入终止液（4号瓶）50µl，轻摇平板混匀。

2  判定

2.1  使用酶标仪在450 nm处读板。如果阳性对照的OD450均值＞0.6，并且阳性对照OD450均值/阴性对照OD450均值＞6.0，则测试有效。

2.2  计算样品IRPC值。当IRPC值＞20.0时，样品判为阳性；当IRPC值≤20.0时，样品判为阴性。公式如下：

IRPC=样品OD450值− 阴性对照平均 OD450值阳性对照平均OD450 值−阴性对照平均 OD450值 x 100

【注意事项】  （1）所有试剂置于2～8℃保存，禁止冻结。未使用的板条应置于2～8℃含有硅胶的塑料袋中，以防受潮损坏。

（2）不要使用超过有效期限的试剂，不同批次试剂盒的组份不得混用。

（3）底物溶液不能暴露于强光或任何氧化剂。TMB底物对痕量的污染十分敏感，一旦吸出不得再回收到瓶中。

（4）终止液中含有硫酸，具有腐蚀性。操作人员在整个试验过程中均应戴手套，谨慎操作。

（5）操作过程中移液必须精确。

（6）稀释10倍浓缩洗涤液时，如发现有结晶，应加热使其溶解后再使用。

（7）应严格遵守各操作步骤规定的时间和温度。

（8）所有废弃物在丢弃前合理处理。

（9）尽管试剂盒中的抗原经灭活处理，抗原包被板仍被视为猪繁殖与呼吸综合征病毒的潜在来源。

【规格】  （1）192孔/盒  （2）480孔/盒

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

（二）猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗体检测试剂盒标签

兽用

猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗体检测试剂盒

192（480）孔/盒                                  《进口兽药注册证书》证号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于检测美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）间接ELISA抗原包被板

| 96孔/块 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）阳性对照血清

| 1（2.2）ml/管 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

猪繁殖与呼吸综合征病毒（美洲型）阴性对照血清

| 1（2.2）ml/管 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

MAb抗猪IgGs/HRPO结合物溶液

| 15（30）ml/瓶 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

TMB底物溶液

| 15（30）ml/瓶 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

3倍样品稀释液

| 60（100）ml/瓶 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

10倍浓缩洗涤液

| 60（100）ml/瓶 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

| 15（30）ml/瓶 | 《进口兽药注册证书》证号： |
| --- | --- |
|  | 批 号： |
|  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA,S.A）

仅供兽医诊断使用

- 美洛昔康内服混悬液说明书和标签

（一）美洛昔康内服混悬液说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称：美洛昔康内服混悬液

英文名称：Meloxicam Oral Suspension

汉语拼音：Meiluoxikang Neifu Hunxuanye

【主要成分】 美洛昔康

【性状】 本品为微带绿色的浅黄色黏稠混悬液。

【药理作用】 药效学  本品为解热镇痛非甾体抗炎药（NSAIDs），主要通过抑制环氧化酶（COX）的活性，减少前列腺素的产生而发挥其镇痛作用。本品能选择性地抑制环氧化酶（COX-2），而对环氧化酶（COX-1）的抑制作用较轻。因此，与非选择性抑制COX-2的NSAIDs相比，本品对胃肠道或肾脏的不良反应较轻。

药动学  本品内服给药后吸收完全，约4.5小时达最大血药浓度。按推荐的给药剂量给药时，美洛昔康在治疗的第2日达到稳态血药浓度。在治疗剂量范围内，给药剂量和血药浓度之间存在线性关系。美洛昔康的血浆蛋白结合率约为97%，分布容积为0.3 L/kg，多分布于血浆中。美洛昔康代谢为无药理活性的醇、酸衍生物和多种极性的代谢物。约75%的药物经粪便排泄，剩余部分经尿液排泄。

药物相互作用  1.同时使用两种以上的NSAIDs可增加胃肠道溃疡及出血的可能性。2.与内服抗凝剂、氨苄噻哌啶、肝素、溶栓药合用，可增加出血的可能。3.美洛昔康能增加氨甲蝶呤的血液毒性、环孢素的肾毒性。4.与血浆蛋白结合率高的药物合用可能竞争结合血浆蛋白，使游离药物增加导致毒性作用。5.使用其他抗炎药物后，再使用本品时，需考虑已使用药物的药理学特性，并至少观察24小时后再决定是否使用本品，避免引起额外副作用。

【适应证】 减缓犬急性和慢性肌肉骨骼疾病引起的炎症和疼痛。

【用法与用量】 按美洛昔康计。内服：初始剂量每1kg体重0.2mg，维持剂量每1kg体重0.1mg，每日一次（间隔24小时）。初始剂量也可选用美洛昔康注射液，静脉或皮下注射：每1kg体重0.2g。

该混悬剂可以使用滴管（非常小的品种犬）或者使用该药物包装内提供的定量量液管给药。可直接内服，也可拌料给药。使用滴管的给药剂量：初始剂量，每1kg体重4滴；维持剂量，每1kg体重2滴。使用量液管的给药剂量：量液管安装在滴管上，量液管上有和维持剂量一致的kg-体重刻度范围；治疗首次剂量为2倍的维持剂量。

【不良反应】偶见典型的非甾体抗炎药物副作用，例如食欲减退、呕吐、腹泻、粪便潜血、嗜睡、肾衰竭报道；极少数情况下会发生过敏性反应；极罕见的情况下，肝脏酶升高，犬发生出血性腹泻、呕血和胃肠道溃疡。犬的副反应通常发生在最初治疗的一周，为一过性的反应，极少引起死亡。

【注意事项】 1.禁用于怀孕或哺乳犬、6周龄以下的犬。

2.禁用于胃肠道疾病、肝脏、心脏或肾功能受损及出血异常的犬。

3.禁用于对本品过敏的犬。

4.禁与糖皮质激素、其他非甾体抗炎药、利尿药、抗凝血药等联合使用。

5.本品有潜在的肾脏毒性风险，避免用于脱水、低血容量或者低血压的犬。

6.对非甾体抗炎药高度敏感的人避免接触本品。

7.使用前充分摇匀。

8.通常在3～4日内可以观察到临床反应，如果临床无改善迹象，应在给药10日后终止治疗。

【休药期】 无需制定。

【规格】 （1）10ml:15mg （2）32ml:48mg （3）100ml:150mg （4）180ml:270mg

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【有效期】 36个月；开启后6个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健有限公司墨西哥厂（Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.）

地址：Calle Maíz 49, Barrio Xaltocan Del. Xochimilco C.P. 16090, México, D.F., México

（二）美洛昔康内服混悬液标签

美洛昔康内服混悬液外标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称：美洛昔康内服混悬液

英文名称：Meloxicam Oral Suspension

汉语拼音：Meiluoxikang Neifu Hunxuanye

【主要成分】 美洛昔康

【性状】 本品为微带绿色的浅黄色黏稠混悬液。

【适应证】 减缓犬急性和慢性肌肉骨骼疾病引起的炎症和疼痛。

【用法与用量】 按美洛昔康计。内服：初始剂量每1kg体重0.2mg，维持剂量每1kg体重0.1mg，每日一次（间隔24小时）。初始剂量也可选用美洛昔康注射液，静脉或皮下注射：每1kg体重0.2g。

该混悬剂可以使用滴管（非常小的品种犬）或者使用该药物包装内提供的定量量液管给药。可直接内服，也可拌料给药。使用滴管的给药剂量：初始剂量，每1kg体重4滴；维持剂量，每1kg体重2滴。使用量液管的给药剂量：量液管安装在滴管上，量液管上有和维持剂量一致的kg-体重刻度范围；治疗首次剂量为2倍的维持剂量。

【规格】 （1）10ml:15mg （2）32ml:48mg （3）100ml:150mg （4）180ml:270mg

【进口兽药注册证号】

【生产批号】

【生产日期】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 密闭保存。

【包装】

【生产企业】 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司墨西哥厂（Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.）

地址：Calle Maíz 49, Barrio Xaltocan Del. Xochimilco C.P. 16090, México, D.F., México

美洛昔康内服混悬液内标签

宠物用

【兽药名称】 美洛昔康内服混悬液

【规格】

【生产批号】

【生产企业】

- 猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K61株）说明书和标签

（一）猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K61株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K61株）

商品名  清伪灵

英文名  Pseudorabies Vaccine, Modified Live Virus

汉语拼音  Zhu Weikuangquanbing Huoyimiao（Bartha K61 Zhu）

【主要成分与含量】  每头份疫苗中含猪伪狂犬病病毒至少104.5TCID50 。

【性状】  微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加入稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】  用于预防猪伪狂犬病。

【用法与用量】  按瓶签注明头份，用专用稀释液稀释，对3日龄或3日龄以上猪进行臀部肌肉注射，每头2 ml。种猪，每半年加强接种1次。

【不良反应】  接种后，个别情况下可能出现过敏反应。

【注意事项】  （1）仅用于接种健康猪。

（2）疫苗稀释后应一次全部用完，禁止与其他疫苗合用。

（3）接种前的猪若有潜伏性疾病、营养不良、寄生虫、应激或受不良的环境因素影响，接种后可能不产生或者不能维持足够的免疫保护反应。

（4）接种时，应执行常规无菌操作。

（5）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（6）屠宰前21日内禁用。

（7）疫苗中含有庆大霉素。

【规格】  （1） 25头份/瓶  （2）50头份/瓶  （3）100头份/瓶

【包装】  （1）25头份/瓶×1瓶/盒  （2）50头份/瓶×10瓶/盒  （3）100头份/瓶×10瓶/盒

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】  硕腾公司美国查理斯堡生产厂(Zoetis Inc.,Charles City,USA)

地址：2000 Rockford Road，Charles City，Iowa 50616-9989，USA

仅在兽医指导下使用

（二）猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K61株）标签

兽用

猪伪狂犬病活疫苗 （Bartha K61株）

清伪灵

25（50、100）头份/瓶                                 《进口兽药注册证书》证号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防猪伪狂犬病。

【用法与用量】  按瓶签注明头份，用专用稀释液稀释，对3日龄或3日龄以上猪进行臀部肌肉注射，每头2 ml。种猪，每半年加强接种1次。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】  硕腾公司美国查理斯堡生产厂(Zoetis Inc.,Charles City,USA)

仅在兽医指导下使用

猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K61株）专用稀释液

兽用

50（100、200）ml /瓶                          《进口兽药注册证书》证号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于稀释猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K61株）。

【用法与用量】  用整瓶专用稀释液稀释配套的疫苗。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为48个月。

【生产企业】  硕腾公司美国查理斯堡生产厂(Zoetis Inc.,Charles City,USA)

仅在兽医指导下使用

- 禽白血病病毒J亚型ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

（一）禽白血病病毒J亚型ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  禽白血病病毒J亚型ELISA抗体检测试剂盒

商品名  无

英文名  Avian Leukosis Virus Subgroup J ELISA Antibody Test Kit

汉语拼音  Qinbaixuebing Bingdu J Yaxing ELISA Kangtijiance Shijihe

【主要成分与含量】

| 试 剂 | 数 量 |
| --- | --- |
| 抗原包被板 | 5块 |
| 羊抗鸡IgG酶标抗体 辣根过氧化物酶（HRPO）标记的羊抗鸡IgG | 50 ml |
| 阳性对照血清 稀释的抗ALV-J抗体阳性的鸡血清，叠氮钠防腐 | 1.9 ml |
| 阴性对照血清 稀释的无ALV-J抗体的鸡血清，叠氮钠防腐 | 1.9 ml |
| 样品稀释液 含有蛋白稳定剂的磷酸缓冲液，叠氮钠防腐 | 235 ml |
| TMB底物溶液 3,3’,5,5’ 四甲基联苯胺（TMB） | 60 ml |
| 终止液 | 60 ml |
| 10倍浓缩洗涤液 磷酸缓冲液，庆大霉素防腐 | 235 ml |

【性状】  抗原包被板  96孔塑制微孔板，无色透明，干燥，无杂质吸附。

羊抗鸡IgG酶标抗体  蓝绿色澄明液体。

阳性对照血清  无色或淡黄色澄明或半透明液体。

阴性对照血清  无色或淡黄色澄明或半透明液体。

样品稀释液  橙黄色或略带红色的澄明或半透明液体。

TMB底物溶液  无色或微黄色澄明液体。

终止液  无色澄明液体，低温条件下可能会出现絮状沉淀。

10倍浓缩洗涤液  无色澄明液体，低温条件下可能会出现絮状沉淀。

【作用与用途】  用于酶联免疫吸附试验，检测鸡血清中的禽白血病病毒J亚型抗体。

【用法与判定】  按以下步骤逐步进行：

1  需要自备的器材

1.1  精确的微量移液器或连续移液器，用来吸取5µl、100µl、200µl和500µl的液体；

1.2  微量移液器使用的吸头；

1.3  用来稀释洗涤液的500ml量筒；

1.4  适用96孔微量反应板的酶标仪；

1.5  用于稀释样本的玻璃管或塑料管；

1.6  蒸馏水或去离子水；

1.7  滴加和吸去洗涤液的装置；

1.8  吸液用的真空和控制装置。

2  样品的制备

在进行检测之前要用样品稀释液将被检样品进行500倍稀释。不同的样品要注意换吸头。样品加入抗原包被板前要将样品充分混匀。

注意：不能稀释对照。

3  操作步骤

使用前所有试剂应恢复至室温（18～25℃）。试剂应轻轻旋转或振荡予以混合。

3.1  取出抗原包被板并在记录表上标记好被检样品的位置。

3.2  在A1孔和A2孔中分别加入未稀释的阴性对照血清100μl。

3.3  在A3孔和A4孔中分别加入未稀释的阳性对照血清100μl。

3.4  取已稀释的被检样品液分别加入相应孔中，每孔100μl。

3.5  室温孵育30分钟。

3.6  弃去孔内液体，每孔加约350μl的稀释好的洗涤液进行洗板，洗3～5次。

3.7  每孔加入羊抗鸡IgG酶标抗体100μl。

3.8  室温下孵育30分钟。

3.9  重复步骤3.6。

3.10  每孔加入TMB底物溶液100μl。

3.11  室温下孵育15分钟。

3.12  每孔加入终止液100μl。

3.13  酶联仪空气调零。

3.14  用酶标仪测定并记录各孔在650nm波长处的吸光度OD值。

4  试验有效性判断

只有阳性对照平均值和阴性对照平均值的差（PC-NC ）大于0.10，阴性对照平均值小于或等于0.150，该检测结果才能有效。检测样品中是否含有禽白血病病毒J亚型（ALV-J）的抗体主要由该样品的测定值与阳性对照平均值的比值决定。阳性对照已进行标准化处理，含有显著水平的抗禽白血病病毒J亚型抗体。被检样品的抗体水平主要由其测定值与阳性对照测定值的比值（S/P）确定。

5  结果判定

5.1  S/P值小于或等于0.6，判为阴性。

5.2  S/P值大于0.6，判为阳性。

6  结果计算方法

阴性对照平均OD值 (NC)

| NC= | A1孔OD值 + A2孔OD值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

阳性对照平均OD值(PC)

| PC= | A3孔OD值 + A4孔OD值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

S/P值

| S/P= | 样品OD值 - NC |  |
| --- | --- | --- |
|  | PC - NC |  |

注意：IDEXX公司提供免费的数据分析软件（xChek），用于计算平均值、S/P比值以及提供综合信息。

【注意事项】  （1）处理所有的试验材料以免病毒的传播。虽然经过化学处理，抗原包被板仍可能成为ALV-J的传染源。

（2）勿用口移液。

（3）样品和试剂盒使用的地方不要吸烟、喝水和吃东西。

（4）TMB底物和终止液对皮肤有刺激性。

（5）试剂盒的某些成分含有防腐剂叠氮钠。处理时需要用大量的水冲洗以免形成叠氮化铜或叠氮化铅，它们在受压时可以爆炸。注意防止该成分对酶标抗体的污染。

（6）TMB不要暴露于强光和任何氧化剂。使用洁净的玻璃或塑料容器处理TMB底物溶液。

（7）所有的试剂应在2～8℃贮存。使用前恢复到室温，使用后放回2～8℃。

（8）所有的废弃液应在丢弃前合理处理以免污染环境。

（9）注意防止试剂盒成分受到污染。

（10）不要使用超过有效期限的试剂，不同批次试剂盒的成分不要混用。

（11）操作过程中的移液、时间和洗涤必须精确。

（12）严格遵守这些条款可以获得理想的结果。

【规格与包装】  480孔/盒（包括抗原包被板5块、羊抗鸡IgG酶标抗体50ml、阴性对照血清1.9ml、阳性对照血清1.9ml、样品稀释液235 ml、TMB底物溶液60ml、终止液60ml、10倍浓缩洗涤液 235 ml）

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】  美国爱德士生物科技有限公司（IDEXX Laboratories, Inc.）

仅供兽医诊断使用

（二）禽白血病病毒J亚型ELISA抗体检测试剂盒标签

兽用

禽白血病病毒J亚型ELISA抗体检测试剂盒

480孔/盒                                         《进口兽药注册证书》证号：

批    号：

生产日期：

【作用与用途】  用于酶联免疫吸附试验，检测鸡血清中的禽白血病病毒J亚型抗体。

【用法与判定】  按照产品说明书所示方法在18～25℃进行。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  美国爱德士生物科技有限公司 （IDEXX Laboratories, Inc.）

仅供兽医诊断使用

兽用

抗原包被板

96孔/板                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

羊抗鸡IgG酶标抗体

50ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

1.9ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

1.9ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

235ml/瓶                                           批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

TMB底物溶液

60ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

60ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

10倍浓缩洗涤液

235ml/瓶                                           批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用