附件9

化妆品中多元素ICP-MS检测方法

1 范围

本方法规定了电感耦合等离子体质谱法测定化妆品中锂(Li)等37种元素的含量。

本方法适用于化妆品中锂(Li)等37种元素的测定。

本方法所指的37种元素为锂(Li)、铍(Be)、钪(Sc)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、砷(As)、铷(Rb)、锶(Sr)、银(Ag)、镉(Cd)、铟(In)、铯(Cs)、钡(Ba)、汞(Hg)、铊(Tl)、铅(Pb)、铋(Bi)、钍(Th)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、镝(Dy)、铒(Er)、铕(Eu)、钆(Gd)、钬(Ho)、镥(Lu)、钐(Sm)、铽(Tb)、铥(Tm)、钇(Y)和镱(Yb)。

2 方法提要

样品经酸消解处理成溶液后，经气动雾化器以气溶胶的形式进入氩气为基质的高温射频等离子体中，经过蒸发、解离、原子化、电离等过程，转化为带正电荷的正离子，经离子采集系统进入质谱仪，质谱仪根据质荷比进行分离，质谱积分面积与进入质谱仪中的离子数成正比。即被测元素浓度与各元素产生的信号强度CPS成正比，与标准系列比较定量。

若取0.5g样品，定容体积（25mL），本方法定量下限和最低定量浓度见表1。

表1  各种金属元素的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

| 元素 | 检测限 （μg/L） | 最低检出浓度（μg/kg） | 定量限 （μg/L） | 最低定量浓度(μg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂(Li) | 0.1 | 5 | 0.3 | 15 |
| 铍(Be) | 0. 04 | 2 | 0.13 | 6.7 |
| 钪(Sc) | 0.06 | 3 | 0.2 | 10 |
| 钒(V) | 0.1 | 5 | 0.3 | 15 |
| 铬(Cr) | 0.3 | 15 | 1 | 50 |
| 锰(Mn) | 1 | 50 | 3.3 | 167 |
| 钴(Co) | 0.03 | 1.5 | 0.09 | 4.5 |
| 镍(Ni) | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 |
| 铜(Cu) | 1.6 | 80 | 5.3 | 267 |
| 砷(As) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铷(Rb) | 0.08 | 4 | 0.27 | 13 |
| 锶(Sr) | 0.3 | 15 | 0.9 | 45 |
| 银(Ag) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 镉(Cd) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铟(In) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铯(Cs) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 钡(Ba) | 0.65 | 32 | 2.2 | 108 |
| 汞(Hg) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铊(Tl) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铅(Pb) | 0.6 | 30 | 1.8 | 90 |
| 铋(Bi) | 0.12 | 6 | 0.4 | 20 |
| 钍(Th) | 0.08 | 4 | 0.27 | 13 |
| 镧(La) | 0.1 | 5 | 0.3 | 15 |
| 铈(Ce) | 0.03 | 1.5 | 0.09 | 4.5 |
| 镨(Pr) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 钕(Nd) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 镝(Dy) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铒(Er) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铕(Eu) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 钆(Gd) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 钬(Ho) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 镥(Lu) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 钐(Sm) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铽(Tb) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 铥(Tm) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |
| 钇(Y) | 0.05 | 2.5 | 0.15 | 7.5 |
| 镱(Yb) | 0.02 | 1 | 0.07 | 3.3 |

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1  硝酸（20＝1.42g/mL），优级纯。

3.2  高氯酸[（HClO4）＝70％—72％]，优级纯。

3.3  过氧化氢[（H2O2）＝30％]，优级纯。

3.4  硝酸（0.5 mol/L）：取硝酸（3.1）3.2mL加入50mL水中，稀释至100mL。

3.5  混合酸：硝酸（3.1）和高氯酸（3.2）按3+1混合。

3.6 混合标准储备液：锂(Li)、铍(Be)、钪(Sc)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、砷(As)、铷(Rb)、锶(Sr)、银(Ag)、镉(Cd)、铟(In)、铯(Cs)、钡(Ba)、铊(Tl)、铅(Pb)、铋(Bi)、钍(Th)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、镝(Dy)、铒(Er)、铕(Eu)、钆(Gd)、钬(Ho)、镥(Lu)、钐(Sm)、铽(Tb)、铥(Tm)、钇(Y)、镱(Yb) [ρ=10.0mg/L]。选用相应浓度的持证混合标准溶液；汞（Hg）标准溶液[ρ=10.0mg/L]。

3.7混合标准使用液：准确移取混合标准储备液[ρ=10.0mg/L]10 mL，用硝酸（3.4）定容至100 mL，摇匀，配成质量浓度为1000 µg/L的混合标准使用液。准确移取汞（Hg）标准溶液[ρ=10.0mg/L]1.0 mL，用硝酸（3.4）定容至100 mL，摇匀，配成质量浓度为100 µg/L的汞标准溶液。

3.8内标储备溶液：Re [ρ=10.0mg/L]、Rh [ρ=10.0mg/L]。选用相应浓度的持证混合标准溶液。

3.9内标使用液：用硝酸（3.4）配成浓度为20 µg/L的（Re+Rh）混合内标使用液。[注1]

3.10质谱调谐液： 锂（Li）、钴（Co）、铟（In）、铀（U）、钡（Ba）、铈（Ce）混合溶液为质谱调谐液，浓度为1.0μg/L。[注2]

4 仪器和设备

4.1  电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)，微机工作站。

4.2  微波消解仪及其配件。

4.3  具塞比色管，10mL、25mL、50mL。

4.4  水浴锅（或敞开式电加热恒温炉）。

4.5  天平，感量0.001g。

5 分析步骤

5.1  样品处理（可任选一种方法）

5.1.1  湿式消解法

准确称取混匀试样约0.5g—1.0g（精确至0.001g），置于三角瓶中，同时做试剂空白。样品如含有乙醇等有机溶剂，先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品，可预先在水浴中加热使瓶壁上样品融化流入瓶的底部。加入数粒玻璃珠，然后加入混合酸（3.5）10—15mL，由低温至高温加热消解，不时缓缓摇动使均匀，消解至冒白烟，消解液呈淡黄色或无色。浓缩消解液至2—3mL左右。冷至室温后定量转移至25 mL具塞比色管中，以水定容至刻度，备用。对于某些粉质化妆品消解后存在一些沉淀物或悬浊物，定容后过滤，待测。

5.1.2  微波消解法

准确称取混匀试样约0.3g—0.5g（精确至0.001g），置于清洗好的聚四氟乙烯消解罐内，同时做试剂空白。含乙醇等挥发性原料的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等，先放入温度可调的100ºC恒温电加热器或水浴上挥发（不得蒸干）。油脂类和膏粉类等干性物质，如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等，取样后先加水0.5mL—1.0mL，润湿摇匀。

根据样品消解难易程度，样品或经预处理的样品，先加入硝酸（3.1）3.0mL—5.0mL，静止过夜，充分作用。然后再依次加入过氧化氢（3.3）1.0mL—2.0mL，将消解罐晃动几次，使样品充分浸没。放入沸水浴或温度可调的恒温电加热设备中100ºC加热约30min取下，冷却。把装有样品的消解罐拧上罐盖，放进微波消解仪中。同时严格按照微波消解系统操作手册进行操作。

表2为一般化妆品消解时温度—时间的程序[注3]。如果化妆品是油脂类、中草药类、洗涤类，可适当提高防爆系统灵敏度，以增加安全性。

根据样品消解难易程度可在20min—40min内消解完毕，取出冷却，开罐，将消解好的含样品的消解罐放入沸水浴或温度可调的100ºC电加热器中数分钟，驱除样品中多余的氮氧化物，以免干扰测定。

表2  消解时温度时间程序

| 温度（℃） | 升温时间（min） | 保持时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 120 | 5 | 3 |
| 160 | 5 | 3 |
| 180 | 5 | 20 |

将样品移至25 mL具塞比色管中，用水洗涤消解罐数次，合并洗涤液，用水定容至25 mL，备用。对于某些粉质化妆品消解后存在一些沉淀物或悬浊物，定容后过滤，待测。

5.2 参考仪器条件：

用调协液调整仪器各项指标，使仪器灵敏度、氧化物、双电荷、分辨率等指标达到要求。仪器参考条件：射频功率：1550 w；等离子体氩气流速：14 L/min；雾化器氩气流速：1 mL/min；采样深度：5 mm；雾化器：Barbinton；雾化室温度：4 ℃；采样锥与截取锥类型：镍锥；模式：碰撞反应模式。[注4]

5.3 测定

5.3.1标准曲线绘制：分别准确移取混合标准使用液（3.7）0.00 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.0 mL于100 mL容量瓶中，加硝酸溶液（3.4）至刻度，摇匀。此时溶液中各元素浓度分别为0.00、1.00、5.00、10.0、50.0、100 μg/L。分别准确移取汞标准溶液（3.7）0.00、0.50、1.00、2.00、4.00、5.00 mL于100 mL容量瓶中，加硝酸溶液（3.4）至刻度，摇匀。此时溶液中汞浓度分别为0.00、0.50、1.00、2.00、4.00、5.00 μg/L。根据待测元素的实际含量，可在此范围内选取合适的校准曲线范围。

5.3.2 试样测定：在仪器最佳条件下，引入在线内标溶液（3.9），标准和样品同时进行ICP-MS分析。每一样品定量需三次积分，取平均值。以各元素标准溶液浓度（Conc.）为横坐标，各元素与相应内标计数值的比值（Ratio）为纵坐标，绘制校准曲线,由工作站直接计算出待测溶液的浓度。

对每一元素，应测定可能影响数据的每一同位素，以减少干扰造成的分析误差。（推荐测定的元素同位素见表3）

表3   每一元素推荐测定的同位素

| 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | Ag | 107 | Sm | 147 |
| Be | 9 | Cd | 111 | Eu | 153 |
| Sc | 45 | In | 115 | Gd | 157 |
| V | 51 | Cs | 133 | Tb | 159 |
| Cr | 52 | Ba | 137 | Dy | 163 |
| Mn | 55 | La | 139 | Ho | 165 |
| Co | 59 | Hg | 202 | Er | 166 |
| Ni | 60 | Tl | 205 | Tm | 169 |
| Cu | 63 | Pb | 208 | Yb | 172 |
| As | 75 | Bi | 209 | Lu | 175 |
| Rb | 85 | Ce | 140 | Th | 232 |
| Sr | 88 | Pr | 141 |  |  |
| Y | 89 | Nd | 146 |  |  |

6 计算

| （元素） |  | （10）V1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m10001000 |  |

式中：（元素）——样品中元素的质量分数，mg/kg；

1——测试溶液中元素的质量浓度，μg/L；

0——空白溶液中元素的质量浓度，μg/L；

V——样品消化液总体积，mL；

m——样品取样量，g。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

7 方法注释

注1：可根据不同型号仪器选用合适浓度的内标溶液，采用在线加入方式。

注2：可根据不同型号仪器选用合适的质谱调谐液。

注3：可根据不同型号微波消解仪器的特点选择适量的消解液及最佳消解条件进行样品消解。

注4：根据仪器型号的不同，选择适合的仪器最佳测定条件。

说明：汞元素为极易挥发元素，在样品测定前处理过程中，应尽量降低预消解温度和赶酸温度（建议100度以下），同时也应减少赶酸时间，赶酸至氮氧化物除去即可。

汞元素的标准溶液应现用现配，防止吸附。其他元素标液可配制后放入4度冰箱中（建议用塑料材质容量瓶储存），有效期一周。